## TS grupa 3
Naručitelj: |  | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET |  | Ponuditelj:
Sjedište: |  | Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin |  | Sjedište:
OIB: |  | 16146181375 |  | OIB:
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 3
Evidencijski broj nabave: OP/1/22
Grupa 3: Predmet nabave: Komponente za analizu novih materijala od reciklirane gume
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 240.000,00 kuna
OBJAVA S3
Funkcionalnost i svrha |  |  | Nadogradnja postojećeg uređaja, atomskog apsorpcijskog spektrometra model AAnalyst 800 proizvođača PerkinElmer, uključuje uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka koji je neophodan alat za kvalitetnu pripremu uzoraka koja podrazumijeva digestiju uzoraka pri određenim uvjetima tlaka i temperature. Dosadašnji rad na uređaju je ograničen, te zbog širenja istraživačkog i znanstvenog rada, novih aplikacija i potreba tržišta, neophodna je nadogradnja postojećeg instrumenta AAnalyst 800 uređajem za mikrovalnu digestiju uzoraka u svrhu postizanja kvalitetnih rezultata i fleksibilnosti rada za potrebe projekta. Nadalje, istraživački stereozoom mikroskop također predstavlja alat za dobivanje što više informacija o uzorku koji će se analizirati pomoću apsorpcijskog spektrometra model AAnalyst 800. Mikroskop će doprinijeti reprezentativnom uzorkovanju uzoraka gumenih obloga obzirom na zumiranje s promjenjivim povećanjem (dubinom, debljinom), te omogućiti kontrolu kvalitete uzorka u svrhu adekvatne pripreme za daljnju analizu, odnosno detekciju poluvodičkih metala i teških metala u uzorku. U samu nadogradnju uređaja također je uključen potrošni pribor neophodan za ispravan i kvalitetan rad postojećeg laboratorijskog uređaja AAnalyst 800. Sama nadogradnja atomskog apsorpcijskog spektrometra AAnalyst 800 navedenim stavkama iz Tehničkih specifikacija povećava fleksibilnost uređaja, utječe na dobivanje boljih i kvalitetnijih rezultata, povećava životni vijek uređaja i samim time smanjuje troškove servisiranja.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača redni broj 1 Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača redni broj 2 Stereozoom mikroskop osim stavke 2.14.
Naziv/model proizvoda, naziv proizvođača za stavku 2.14.
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike |  | Ponuđene tehničke karakteristike |  | Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference*
1. | Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka
1.1. | Konstrukcija mikrovalne pećnice mora biti od nehrđajućeg čelika i zaštićeno od para kiselina i otapala višeslojnim PTFE ili PFA premazom otpornog na koroziju i oštećenja uslijed rada pri visokim tlakovima i temperaturama, s unutarnje i vanjske strane
1.2. | Sustav mora biti opremljen s jednim ili više magnetrona ukupne snage minimalno 1400W
1.3. | Uređaj mora biti opremljen s mikrovalnim sustavom (magnetronom) koji osigurava homogenu distribuciju mikrovalova unutar pećnice. Magnetroni sustava moraju biti zaštićeni od reflektirajućih mikrovalova
1.4. | Volumen pećnice mora biti minimalno 25L kako bi se osigurala maksimalna sigurnost operatera i upotreba različitih rotora s većim kapacitetom i većim brojem pozicija i staklenih reaktora različitih volumena
1.5. | Sustav mora biti zaštićen od para kiselina i otapala s unutrašnje i vanjske strane slojem polimera ili jednakovrijedno
1.6. | Automatski sustav zaključavanja vrata koji sprečava otvaranje vrata dok se ne postigne zadana temperatura hlađenja. Korisnik mora imati mogućnost modifikacije temperature sukladno zahtjevima i potrebama laboratorija
1.7. | Ugrađen ispušni sustav mikrovalne pećnice za brzu i efikasnu eliminaciju štetnih plinova
1.8. | Ugrađeni priključci
1.8.1. | Ugrađeni priključak za USB port
1.8.2. | Ugrađeni priključak za LAN port
1.9. | Rotor (1 kom)
1.9.1. | Spreman za rad sa minimalno 12 pozicija za uzorke
1.9.2. | Prilagođen za rad u temperaturnom profilu od minimalno 230°C
1.9.3. | Prilagođen za rad u tlačnom profilu od minimalno 40 bar
1.9.4. | Primjenjiv kod širokog spektra uzorka (stijene, tlo , sediment, nafta, motorna ulja, otpadne vode...)
1.10. | Sustav mora imati mogućnost memoriranja podataka krivulja tlaka i temperatura svih uzoraka individualno digestiranih kroz jedno izvođenje
1.11. | Pećnica mora imati mogućnost pojedinačnog stavljanja i vađenja reakcijskih posuda s odabirom rada/korištenja manjeg broja reakcijskih posuda od predviđenog maksimalnim kapacitetom rotora
1.12. | Vanjski kontrolni sustav (software) za kontrolu mikrovalne pećnice, ekran na dodir s mogućnošću provođenja, editiranja, memoriranja i kreiranja neograničenog broja metoda. Uključene tvornički predmemorirane digestijske procedure, mogućnost memoriranja podataka temperature i tlaka digestije, jednostavnog i brzog kreiranja novih digestijskih metoda
1.13. | Set potrošnih materijala za minimalno 2500 digestija
Dodatni zahtjevi
1.14. | Edukacija u prostorijama naručitelja u trajanju od minimalno 1 dan (8 sati) - odgovoriti sa DA/NE
1.15. | Jamstveni rok od minimalno 12 mjeseci (navesti duljinu jamstvenog roka u mjesecima)
1.16. | Osigurana servisna podrška od certificiranog servisnog inženjera za područje RH - odgovoriti DA/NE
2. | Stereozoom mikroskop
2.1. | Istraživački stereozoom mikroskop s mikroskopskom digitalnom kamerom i softwerom
2.2. | Infinitivna optika
2.3. | LED izvor svjetla s min. 650 lm, minimalnog trajanja 50 000 sati i temperature boje minimalno 5300 K
2.4. | Objektiv povećanja 1x plan apokromatski
2.5. | Stalak za tijelo mikroskopa s fokusnim vijkom
2.6. | Trinokularni tubus
2.7. | Okulari povećanja 10x širine vidnog polja minimalnno 22 mm
2.8. | LED izvor svjetla s min. 650 lm, minimalnog trajanja 50 000 sati i temperature boje minimalno 5300 K
2.9. | Samostojeći vodiči svjetla, dva vodiča ili više
2.10. | Fokusne leće za vodiče svjetla
2.11. | Adapter za spoj mikroskopske digitalne kamere
2.12. | Mikroskopska digitalna kamera dijagonala CCDa min. 1/1.8", rezolucije min. 2592 x 1944
2.13. | Softwer za prijenos slike s računala s mogućnošću mjerenja, pohrane i obrade slike
2.14. | Prijenosno računalo za potrebe terenskih ispitivanja, mikroskopiranja i uzorkovanja površine recikliranih gumenih podloga za AAS analizu, veličine LCD zaslona min.15", radne memorije min. 8 GB te operativnog sustava Windows 10 ili jednakovrijedno. Energetska učinkovitost opreme mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti posljednje inačice norme Energy Star ili jednakovrijedno
2.15. | Dodatni zahtjevi
2.15.1. | Edukacija u prostorijama naručitelja u trajanju od minimalno 1 dan (8 sati) - odgovoriti sa DA/NE
2.15.2. | Jamstveni rok od minimalno 12 mjeseci (navesti duljinu jamstvenog roka u mjesecima)
3. | Potrošni pribor za uređaj AAS (model Aanalyst 800 PerkinElmer)
3.1. | Grafitne kivete - transferzalno grijana grafitna kiveta koja omogućava brzo i ravnomjerno zagrijavanje cjelokupne dužine grafitne kivete (5 komada)
3.2. | Glava plamenika za dušikov oksid (1 komad) - od minimalno 5 cm potrebna za rad acetilena s dušikovim oksidom. Može se koristiti s zrak-acetilen ili rotirati kako bi se osigurala osjetljivost
Ponuđena roba koja je predmet nabave mora biti nova, nekorištena i u tvorničkom pakiranju sa svom raspoloživom tehničkom dokumentacijom za opremu (kao što su upute za instalaciju, upute za korištenje i sl.) na engleskom ili hrvatskom jeziku. Instalaciju opreme za stavku 1 (Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka) obavlja ovlašteni serviser odabranog ponuditelja (sukladno točci 7.10. dokumentacije o nabavi). Instalaciju opreme za stavku 2 (Sterozoom mikroskop) obavlja odabrani ponuditelj dok za stavku 3 nema instalacije. Nakon primopredaje robe, Isporučitelj je dužan Naručitelju dostaviti jamstveni list za opremu za stavku 1 i 2. Za stavku 3 ne dostavlja se jamstveni list. Proizvođačko jamstvo odnosno jamstvo za ispravnost ponuđene opreme ne smije biti kraće od jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosno 12 mjeseci. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za stavku 1 i stavku 2 iznosi minimalno 12 mjeseci, a počinje teći od potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe. Zamjenski dijelovi za stavku 1 i 2 moraju biti dostupni u razdoblju od najmanje 5 godina nakon prihvata opreme od strane naručitelja (potpisivanja zapisnika o primopredaji robe), potrebno je ispuniti Izjavu u Prilogu 9. dokumentacije o nabavi. Obveza odabranog ponuditelja je opremu za grupu 3 (stavka 1. Sustav za mikrovalnu digestiju uzoraka) kompletno servisirati i održavati sa svim rezervnim dijelovima, otkloniti kvarove, zamijeniti sve komponente isporučenog uređaja sukladno tehničkoj specifikaciji i dodatnim tehničkim značajkama koji se pokvare, o trošku isporučitelja, za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Vrijeme odziva u slučaju kvara je 3 radna dana od zaprimanja obavijesti o prijavi kvara. Rok isporuke: 90 dana. Rok izvršenja edukacije za stavku 1 i 2 ulazi u rok za isporuku opreme.
KOLONA F - UPUTE ZA PONUDITELJE
*Potvrda zahtijevanih karakteristika (DA/NE) i Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
Vezano na nabavu prijenosnog računala koji je sastavni dio nabave opreme Naručitelj - korisnik projekta i partneri projekta raspolažu s informatičkom opremom na kojoj je instaliran operativni sustav Windows. Oprema Korisnika i partnera uredno funkcionira i omogućava svim korisničkim aplikacijama instaliranim na informatičkoj opremi da imaju punu funkcionalnost, odnosno da svi sustavi i oprema koja međusobno komunicira ima sve potrebne i raspoložive funkcionalnosti. Sukladno navedenom, Naručitelju je neophodno, kako bi nova oprema koja je predmet ovog postupka javne nabave komunicirala sa svom opremom korisnika i partnera i kako bi sva nova oprema ostvarila svoju punu funkcionalnost, te kako bi postojeća oprema i dalje normalno funkcionirala, da oprema koja se nudi bude kompatibilna s postojećom opremom naručitelja (na kojoj je instaliran operativni sustav Windows). Naručitelj ne uvjetuje da sva nova oprema mora imati predinstaliran Windows operativni sustav, već uvjetuje da predinstalirani operativni sustav mora biti kompatibilan s postojećim operativnim sustavom Windows Naručitelja.